Муниципальное образование  городской округ – город Югорск

Администрация города Югорска

ПРОТОКОЛ

рассмотрения заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме

«04» октября 2012г.                                                                              № 0187300005812000527-1

ПРИСУТСТВОВАЛИ:

Председатель Единой комиссии по размещению заказов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд и нужд бюджетных учреждений города Югорска (далее комиссия):

1. Голин С.Д. - первый заместитель главы администрации города -  директор  департамента муниципальной собственности и градостроительства;

Члены  комиссии:

2. Морозова Н.А. - советник главы города Югорска;

3. Ярков Г.А - заместитель директора департамента жилищно - коммунального и строительного комплекса;

4. Долгодворова Т.И. – заместитель главы администрации города Югорска;

5.Тельнова Н.А. – начальник контрольно-ревизионного отдела департамента финансов;

6. Захарова Н.Б. – начальник отдела муниципальных закупок управления экономической политики.

Всего присутствовали 6 членов комиссии, что составляет 60 % от общего количества членов.

Представитель заказчика: Балагутдинова Валентина Юрьевна – делопроизводитель отдела материально-технического снабжения МБЛПУ «ЦГБ г.Югорска».

1. Наименование аукциона: открытый аукцион в электронной форме № 0187300005812000527 на право заключения гражданско-правового договора  на поставку операционных столов.

Номер извещения о проведении торгов на официальном сайте – http://zakupki.gov.ru/, код аукциона  0187300005812000527, дата публикации 13.09.2012.

2. Заказчик: Муниципальное  бюджетное лечебно-профилактическое учреждение «Центральная городская больница города Югорска». Почтовый адрес: г. Югорск,  улица Попова, 29, Ханты-Мансийский  автономный  округ-Югра, Тюменская область.

3. Процедура рассмотрения первых частей заявок на участие в аукционе была проведена комиссией в 10.00 часов 04 октября 2012 года, по адресу: ул. 40 лет Победы, 11, г. Югорск, Ханты-Мансийский  автономный  округ-Югра, Тюменская область.

4. До окончания указанного в извещении о проведении аукциона срока подачи заявок на участие в аукционе «01» октября 2012 г. 10 часов 00 минут была подана: 1 (одна) заявка на участие в аукционе (под номером № 3543225). Отозваны заявки № 3546648, 3547363.

5. Комиссия, руководствуясь Федеральным законом от 21 июля 2005 года № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» рассмотрела первую часть поступившей заявки на участие в аукционе на соответствие требованиям, установленным в документации об аукционе, и приняла решение:

5.1) признать участником аукциона участника размещения заказа № 3543225, подавшего заявку на участие в аукционе.

6. В соответствии с частью 21 статьи 41.8 Федерального закона от 21 июля 2005 года № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» аукцион признан несостоявшимся (подана только одна заявка).

7. Комиссия, руководствуясь Федеральным законом от 21 июля 2005 года № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» рассмотрела вторую часть поступившей заявки на участие в аукционе на соответствие требованиям, установленным в документации об аукционе, и приняла решение:

7.1) признать заявку № 3543225 на участие в аукционе, поданную участником размещения заказа соответствующей требованиям, установленным документацией об аукционе.

8. Сведения об участнике размещения заказа, подавшем заявку на участие в открытом аукционе в электронной форме:

| Номер заявки | Наименование участника аукциона |
| --- | --- |
| 3543225 | Наименование участника; Общество с ограниченной ответственностью "Дельрус-Югра". ИНН; 8602078263. КПП; 860201001. Юридический адрес; 628400, Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра АО, Сургут г, ул. Ленинградская, д.11 - 303. Почтовый адрес; 628400, Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра АО, Сургут г, ул. Ленинградская, д.11 - 303. Контактный телефон; (3462)233446. |

9. Настоящий протокол подлежит размещению на сайте оператора электронной площадки http://www.sberbank-ast.ru.

Сведения о решении

членов комиссии о допуске участника размещения заказа к участию в аукционе или об отказе их  в допуске к участию в аукционе, о соответствии заявки участника размещения заказа требованиям, установленным документацией об аукционе

| Решение члена комиссии | Подпись члена комиссии | Состав комиссии |
| --- | --- | --- |
| Мое решение о допуске участника размещения заказа к участию в аукционе или об отказе в допуске к участию в открытом аукционе, о соответствии заявки участника размещения заказа требованиям, установленным документацией об аукционе, совпадает с решениями, указанными в пунктах 5,7 настоящего протокола |  | С.Д. Голин |
| Мое решение о допуске участника размещения заказа к участию в аукционе или об отказе в допуске к участию в открытом аукционе, о соответствии заявки участника размещения заказа требованиям, установленным документацией об аукционе, совпадает с решениями, указанными в пунктах 5,7 настоящего протокола |  | Н.А. Морозова |
| Мое решение о допуске участника размещения заказа к участию в аукционе или об отказе в допуске к участию в открытом аукционе, о соответствии заявки участника размещения заказа требованиям, установленным документацией об аукционе, совпадает с решениями, указанными в пунктах 5,7 настоящего протокола |  | Т.И. Долгодворова |
| Мое решение о допуске участника размещения заказа к участию в аукционе или об отказе в допуске к участию в открытом аукционе, о соответствии заявки участника размещения заказа требованиям, установленным документацией об аукционе, совпадает с решениями, указанными в пунктах 5,7 настоящего протокола |  | Н.А. Тельнова |
| Мое решение о допуске участника размещения заказа к участию в аукционе или об отказе в допуске к участию в открытом аукционе, о соответствии заявки участника размещения заказа требованиям, установленным документацией об аукционе, совпадает с решениями, указанными в пунктах 5,7 настоящего протокола |  | Г.А. Ярков |
| Мое решение о допуске участника размещения заказа к участию в аукционе или об отказе в допуске к участию в открытом аукционе, о соответствии заявки участника размещения заказа требованиям, установленным документацией об аукционе, совпадает с решениями, указанными в пунктах 5,7 настоящего протокола |  | Н.Б. Захарова |

Председатель комиссии:                                                                                                 		С.Д.Голин

Члены  комиссии

__________________Н.А.Морозова

______________  Т.И.Долгодворова

_____________________ Г.А.Ярков

__________________Н.А. Тельнова

__________________Н.Б. Захарова

Представитель заказчика:                                                                  ______________В.Ю. Балагутдинова

Приложение 1

к протоколу рассмотрения

заявок на участие в открытом аукционе

от «04» октября 2012 г. №0187300005812000527-1

Таблица рассмотрения заявок

открытый аукцион в электронной форме на право заключения гражданско-правового договора

на поставку операционных столов

Заказчик: МБЛПУ «ЦГБ  г.Югорска»

| Показатель | Обязательные требования | ООО "Дельрус-Югра" г. Сургут |
| --- | --- | --- |
| Непроведение ликвидации или отсутствие решения арбитражного суда о признании участника банкротом и об открытии конкурсного производства | не проводится | не проводится |
| Неприостановление деятельности участника размещения заказа | не приостановлена | не приостановлена |
| Отсутствие у участника задолженности по начислениям и налогам и иным обязательным платежам за прошедший календарный год | не превышает 25 % балансовой стоимости активов | не превышает 25 % балансовой стоимости активов |
| Отсутствие в реестре недобросовестных поставщиков сведений об участнике размещения заказа | отсутствует | отсутствует |
| Объем предоставленных документов и сведений для участия в аукционе | в объеме, указанном в документации об аукционе | в полном объеме |
| Начальная (максимальная) цена договора | 1 390 800,00 |  |
| Параметр | Требование технического задания | Предложение участника размещения заказа |
| Стол операционный универсальный модели CHS-790 (универсальный гидравлический с механическим управлением) или эквивалент. |  | Стол операционный модели CHS-790 – 1 шт., Choongwae, Корея |
| Общая характеристика |  | Общая характеристика |
| Предназначен для проведения хирургических операций в любых отраслях хирургии | соответствие | соответствие |
| Технические данные |  |  |
| Четырехсекционная поверхность стола, с разделенной ножной секцией | наличие | наличие |
| Головная и ножные секции съёмные | наличие | наличие |
| Головная секция Т-образная для удобства манипуляций анестезиолога | наличие | наличие |
| Вертикальные перемещения стола выполняются с помощью гидравлической системы, с управлением от ножной педали | соответствие | соответствие |
| Основные движения стола (тренделенбург, боковой наклон и т.п.) выполняются с помощью механического привода с управлением ручными рычагами. | соответствие | соответствие |
| Для удобства персонала на корпусе рычагов закреплены указатели, инструктирующие, каким образом производить перемещения стола. | соответствие | соответствие |
| Основание и колонна защищены от коррозии нержавеющей сталью | соответствие | соответствие |
| Рама стола покрыта полимерно-порошковым покрытием серебристого цвета, устойчивого к коррозии и дезсредствам | соответствие | соответствие |
| Рентген-прозрачная поверхность стола по всей длине выполнена из бакелита. | наличие | наличие |
| Резиновый матрас толщиной 40мм с виниловым покрытием для простоты санитарной обработки | наличие | наличие |
| Подколенные опоры и опоры для рук имеют мягкое несъёмное литое бесшовное покрытие | наличие | наличие |
| Боковые рельсы для крепления принадлежностей изготовлены из нержавеющей стали | наличие | наличие |
| Боковые рельсы для крепления принадлежностей 30х9мм в сечении | соответствие | соответствие |
| Ротация столешницы в любую сторону, не менее | 360° | 360° |
| Диапазон регулирования высоты: | 750-1000 мм | 750-1000 мм |
| Размеры столешницы: | 450х1890 мм | 450х1890 мм |
| Положения по Тренделенбургу, не менее | 25° | 25° |
| Почечная позиция (разгибание), не менее | 115° | 115° |
| Сгибание, не менее | 230° | 230° |
| Наклон спинной секции | -5 до +90° | -5 до +90° |
| Боковой наклон, не менее | 20° | 20° |
| Наклон ножной секции, не менее | -90 до +15° | -90 до +15° |
| Отведение ножных секций (каждой) на угол, не менее | 90º | 90º |
| Наклон секции головы, не менее | -90 до +15° | -90 до +15° |
| Грузоподъёмность стола, не менее | 165 кг | 165 кг |
| Плоскость для установки рентгеновской кассеты (комплект для всех секций) | возможность | возможность |
| Необходимые принадлежности |  |  |
| Рамка для анестезиологической ширмы | 1 шт. | 1 шт. |
| Опора для руки | 2 шт. | 2 шт. |
| Опора боковая | 2 шт. | 2 шт. |
| Опора плечевая | 2 шт. | 2 шт. |
| Воронка | 1 шт. | 1 шт. |
| Опора подколенная | 2 шт. | 2 шт. |
| Опора для ног | 2 шт. | 2 шт. |
| Замки для крепления стандартных принадлежностей | 1 к-т. | 1 к-т. |
| Ремень для фиксации, не менее | 2 шт. | 2 шт. |
| Опора руки верхняя для фиксации пациента в положении на боку | возможность | возможность |
| U-образная головная опора для нейрохирургических операций | возможность | возможность |
| Подъемник поясничный (почечный) | возможность | возможность |
| Обучение мед. персонала и гарантийные обязательства |  |  |
| Обучение мед. персонала на рабочем месте | соответствие | соответствие |
| Гарантийный период | 1 год | 1 год |
| Документы |  |  |
| Сертификат соответствия | наличие | наличие |
| Регистрационное удостоверение МЗ РФ | наличие | наличие |
| Инструкция на русском языке | наличие | наличие |
| Параметр | Требование технического задания | Предложение участника размещения заказа |
| Стол операционный с функцией обогрева пациента. Стол операционный модели CHS-1500 (универсальный электрогидравлический) либо эквивалент. Количество 1 шт. |  | Стол операционный универсальный CHS-1500 (Choongwae, Корея ) с устройством для обогрева пациента (Arizant Healthcare Inc. a 3M Company, США )– 1 шт. |
| Общая характеристика |  | Общая характеристика |
| Предназначен для проведения хирургических операций во всех отраслях хирургии | соответствие | соответствие |
| Технические данные |  |  |
| Стол операционный: |  |  |
| Четырехсекционная поверхность стола, с разделенной ножной секцией | соответствие | соответствие |
| Вертикальные перемещения стола выполняются с помощью электрогидравлической системы | соответствие | соответствие |
| Основные движения стола (тренделенбург, боковой наклон и т.п.) выполняются с помощью электрогидравлической системы | соответствие | соответствие |
| Привод спинной секции электрический | соответствие | соответствие |
| Основание и колонна защищены от коррозии нержавеющей сталью | соответствие | соответствие |
| Рентген-прозрачная поверхность стола по всей длине | соответствие | соответствие |
| Боковые рельсы для крепления принадлежностей из нержавеющей стали | соответствие | соответствие |
| Боковые рельсы для крепления принадлежностей 30х9мм | соответствие | соответствие |
| Матрасы выполнены из антистатического материала, устойчивы к санитарной обработке дезсредствами | соответствие | соответствие |
| Толщина матраса, не более | 40 мм | 40 мм |
| Стол перемещается на четырёх колёсах | соответствие | соответствие |
| Все колёса блокируются педалью стопора | соответствие | соответствие |
| Грузоподъёмность стола, не менее | 185 кг | 185 кг |
| Диапазон регулирования высоты: не менее | 710-1020 мм | 710-1020 мм |
| Размеры столешницы, не менее: | 500х1900 мм | 500х1900 мм |
| Ширина основания, не более | 450 мм | 450 мм |
| Положение по Тренделенбургу, не менее | 25° | 25° |
| Положение по обратному Тренделенбургу, не менее | 25° | 25° |
| Почечная позиция: не более | 135° | 135° |
| Наклон спинной секции: не менее | вниз-35 ~ вверх +75° | вниз-35 ~ вверх +75° |
| Боковой наклон:, не менее | ±20° | 20° |
| Наклон ножной секции: не менее | 15°~ -90° | 15°~ -90° |
| Наклон головной секции: не менее | 15º~ -90° | 15º~ -90° |
| Отведение ножных секций каждой на угол не менее | 90º | 90º |
| Плоскость для установки рентгеновской кассеты | наличие | наличие |
| ремень для фиксации | наличие | наличие |
| Стойка для длительных в/в инфузий | наличие | наличие |
| Замок для крепления принадлежностей | наличие | наличие |
| Кабельный пульт управления | наличие | наличие |
| Источник питания | АС 220В, 50/60Гц | АС 220В, 50/60Гц |
| Потребление питания: не более | 500 Вт | 500 Вт |
| Устройство для обогрева пациента: |  | Устройство для обогрева пациента: |
| Назначение | Профилактика и лечения гипотермии. Поддержание нормальной температуры тела пациента в операционной | Профилактика и лечения гипотермии. Поддержание нормальной температуры тела пациента в операционной |
| Категории пациентов | Для взрослых и детей, в т.ч. новорожденных | Для взрослых и детей, в т.ч. новорожденных |
| Область применения: | 1. Операционные : Абдоминальная, торакальная хирургия, Сердечно-сосудистые, спинно-мозговые вмешательства, · Гинекология, Урология, Проктология, Литотомия, Нефрэктомия, Лапаротомия | 1. Операционные: Абдоминальная, торакальная хирургия, Сердечно-сосудистые, спинно-мозговые вмешательства, Гинекология, Урология, Проктология, Литотомия, Нефрэктомия, Лапаротомия |
| Режим работы | непрерывный | непрерывный |
| Принцип действия: | Конвекция | Конвекция |
| Способы установки | На тележке, на операционном столе, на стойке для в/в инфузий | На тележке, на операционном столе, на стойке для в/в инфузий |
| Встроенный зажим для крепления на инфузионную стойку | наличие | наличие |
| Стабилизатор инфузионной стойки | наличие | наличие |
| Система самопроверки при включении | наличие | наличие |
| Режим stand - by при включении | Наличие | Наличие |
| Ручка для переноски | наличие | наличие |
| Встроенный компрессор | наличие | наличие |
| Генерируемый воздушный поток (л/мин) | Не менее 1000 л/мин | 1000 л/мин |
| Управляющие влагозащищенные кнопки на передней панели устройства | наличие | наличие |
| Дисплей с буквенными и цифровыми сообщениями | отображает температуру в градусах Цельсия в шланге устройства со стороны соединения с одеялом | отображает температуру в градусах Цельсия в шланге устройства со стороны соединения с одеялом |
| Теплопроводный воздушный шланг | Доставка воздуха от устройства управления температурой к одеялу | Доставка воздуха от устройства управления температурой к одеялу |
| Длина | Не менее 2 метров | 2 метра |
| Измерение температуры в соединении шланга с одеялом | Наличие | Наличие |
| Температурный контроль | Микропроцессорный | Микропроцессорный |
| Системные температурные датчики | 3 датчика (2 на конце шланга; 1 внутри прибора) | 3 датчика (2 на конце шланга; 1 внутри прибора) |
| Рабочие режимы температур: | 4 варианта | 4 варианта |
| окружающая (комнатная) температура | наличие | наличие |
| низкая | 32 +/- 1.5 oC | 32 oC |
| средняя | 38 +/- 1.5 oC | 38 oC |
| высокая | 43 +/- 1.5 oC | 43 oC |
| Сигналы тревоги, системные и перегрева | Звуковые и визуальные (fault и over-temp) | Звуковые и визуальные (fault и over-temp) |
| Автоматическиое отключение нагревателя и нагнетателя воздуха в случае перегрева | Наличие | Наличие |
| Температура перегрева | 53 +/- 3 oC | 53 oC |
| Тест температуры перегрева | Передняя панель с индикатором теста (нерегулируемый) | Передняя панель с индикатором теста (нерегулируемый) |
| Генерируемое тепло | 482 Вт | 482 Вт |
| Запись продолжительности работы устройства в выбранном температурном режиме. | При помощи встроенного таймера температурного режима | При помощи встроенного таймера температурного режима |
| Калибровка | Регулируемая с индикатором на передней панели | Регулируемая с индикатором на передней панели |
| Фильтр воздушный | 0.2 мкм, находится на нижней поверхности устройства | 0.2 мкм, находится на нижней поверхности устройства |
| Уровень шума при работе | 55 дб | 55 дб |
| Вес | не более 7,4 кг | 7,4 кг |
| Размеры | не более 25 см (ш) x 31,5 см (выс) x 34 см (глуб) | 25 см (ш) x 31,5 см (выс) x 34 см (глуб) |
| Параметры тока | 220-240 В переменного тока, 50/60 Гц, 7,2 А | 220-240 В переменного тока, 50/60 Гц, 7,2 А |
| сертификаты безопасности | IEC 60601-1; EN 60601-1-2; UL 60601-1; CAN/CSA-C22.2, № 601.1, EN 55011; ASTM F2196-02 | IEC 60601-1; EN 60601-1-2; UL 60601-1; CAN/CSA-C22.2, № 601.1, EN 55011; ASTM F2196-02 |
| защита от перенапряжения | Два входа электропитания с плавкими предохранителями. | Два входа электропитания с плавкими предохранителями. |
| потребление электроэнергии | 800 Вт (среднее) | 800 Вт (среднее) |
| Использования набора для подогрева крови/жидкости с устройством управления температурой | Подсоединение в теплопроводный воздушный шланг | Подсоединение в теплопроводный воздушный шланг |
| Магистраль для подогрева инфузионных растворов безлатексная | Объем системы 34 мл. | Объем системы 34мл. |
|  | Стерильная упаковка, для одноразового использования | Стерильная упаковка, для одноразового использования |
|  | Термохромный жидкокристаллический температурный индикатор (TLC) для контроля температуры жидкости | Термохромный жидкокристаллический температурный индикатор (TLC) для контроля температуры жидкости |
| Универсальность использования комплекта подогрева растворов | совместно с одеялом обогревающим и без него | совместно с одеялом обогревающим и без него |
| Конвекционные обогревающие одеяла | Можно использовать только с устройством управления температурой Bair Hugger | Можно использовать только с устройством управления температурой Bair Hugger |
| Модельный ряд | 25 варианта | 25 варианта |
| Область применения: | Для использования в операционной | Для использования в операционной |
| Типы одеял | детские/взрослые | детские/взрослые |
|  | над пациентом/под пациента | над пациентом/под пациента |
|  | простые/с хирургическим доступом | простые/с хирургическим доступом |
|  | стерильные (операционные) | стерильные (операционные) |
|  | общие/специализированные (кардиохирургические, для литотомии) | общие/специализированные (кардиохирургические, для литотомии) |
| Строение одеял | Сложная канальная структура равномерно распределяет теплый воздух по поверхности одеяла, тройной слой материала минимизирует потерю тепла. | Сложная канальная структура равномерно распределяет теплый воздух по поверхности одеяла, тройной слой материала минимизирует потерю тепла. |
| Одеяла с множеством маленьких перфорационных отверстий на внутренней стороне | Ускоряет процесс согревания, повышает его эффективность, не допуская "горячих точек" | Ускоряет процесс согревания, повышает его эффективность, не допуская "горячих точек" |
| Все модели одеял под пациента имеют уникальные дренажные отверстия | Позволяют избежать скопления жидкостей на поверхности одеяла во время операции | Позволяют избежать скопления жидкостей на поверхности одеяла во время операции |
| Специальные ленты завязки, крылышки для подворачивания, липкие полоски | Обеспечивают плотное прилегание одеяла к телу пациента и надежно фиксируют одеяло на столе | Обеспечивают плотное прилегание одеяла к телу пациента и надежно фиксируют одеяло на столе |
| Специфические вырезы и прорези в одеялах, предназначенных для различных хирургических манипуляций | Обеспечивают мгновенный безпрепятственный доступ к пациенту | Обеспечивают мгновенный безпрепятственный доступ к пациенту |
| Порты для подключения воздушного шланга расположены с 2ух концов одеяла: верх/низ либо лево/право | Позволяет разместить обогревающее устройство с любой стороны пациента | Позволяет разместить обогревающее устройство с любой стороны пациента |
| Прозрачная пленка для головы | Удерживает теплый воздух вокруг головы интубированного пациента и позволяет наблюдать за его состоянием | Удерживает теплый воздух вокруг головы интубированного пациента и позволяет наблюдать за его состоянием |
| Отсутствие воздуховодных каналов в области ног | Исключает термотравму чувствительной к перегреву области ног. | Исключает термотравму чувствительной к перегреву области ног. |
| Комплектация |  | Комплектация |
| Стол операционный | 1 шт. | 1 шт. |
| Рамка для анестезиологической ширмы | 1 шт. | 1 шт. |
| Опора для руки | 2 шт. | 2 шт. |
| Опора боковая | 2 шт. | 2 шт. |
| Опора плечевая | 2 шт. | 2 шт. |
| Воронка | 1 шт. | 1 шт. |
| Опора подколенная | 2 шт. | 2 шт. |
| Опора для ног | 2 шт. | 2 шт. |
| Замки для крепления стандартных принадлежностей | 1 к-т. | 1 к-т. |
| Ремень для фиксации | наличие | наличие |
| Плоскость для установки рентгеновской кассеты комплект для всех секций | наличие | наличие |
| Подъемник поясничный (почечный) | возможность | возможность |
| Опора головная U-образная | возможность | возможность |
| Ручной пульт управления | 1 шт. | 1 шт. |
| Шнур питания | 1 шт. | 1 шт. |
| Устройство для обогрева пациента | 1 шт. | 1 шт. |
| Набор для нагрева растворов | 10шт/уп | 10шт/уп |
| Одеяло под пациента. Одеяло обогревающее большое | 10шт/уп | 10шт/уп |
| Обучение мед. персонала и гарантийные обязательства |  | Обучение мед. персонала и гарантийные обязательства |
| Обучение мед. персонала на рабочем месте | соответствие | соответствие |
| Гарантийный период | 1 год | 1 год |
| Документы |  |  |
| Сертификат соответствия | наличие | наличие |
| Регистрационное удостоверение МЗ РФ | наличие | наличие |
| Инструкция на русском языке | наличие | наличие |