Муниципальное образование  городской округ – город Югорск

Администрация города Югорска

ПРОТОКОЛ

рассмотрения заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме

«02» июля 2013 г.                                                                              № 0187300005813000261-1

ПРИСУТСТВОВАЛИ:

Председатель Единой комиссии по размещению заказов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд и нужд бюджетных учреждений города Югорска (далее комиссия):

1. Голин С.Д. - первый заместитель главы администрации города -  директор  департамента муниципальной собственности и градостроительства;

Члены  комиссии:

2. Долгодворова Т.И. – заместитель главы администрации города Югорска;

3. Морозова Н.А. - советник главы города Югорска;

4. Ярков Г.А - заместитель директора департамента жилищно - коммунального и строительного комплекса;

5. Тельнова Н.А. – начальник  контрольно-ревизионного отдела департамента финансов;

6. Резинкина Ж.В. - заместитель начальника управления экономической политики;

7. Захарова Н.Б. – начальник отдела муниципальных закупок управления экономической политики.

Всего присутствовали 7 членов комиссии, что составляет 70 % от общего количества членов.

Представитель заказчика: Смаилов Руслан Шавкатович, начальник отдела материально-технического отдела МБЛПУ «ЦГБ г.Югорска».

1. Наименование аукциона: открытый аукцион в электронной форме №0187300005813000261 среди субъектов малого предпринимательства на право заключения гражданско-правового договора  на поставку медицинского оборудования.

Номер извещения о проведении торгов на официальном сайте – http://zakupki.gov.ru/, код аукциона 0187300005813000261, дата публикации 07.06.2013.

2. Заказчик: Муниципальное бюджетное лечебно-профилактическое учреждение «Центральная городская больница города Югорска». Почтовый адрес: г. Югорск, ул. Попова, дом 29/1, Ханты-Мансийский  автономный  округ-Югра, Тюменская область.

3. Процедура рассмотрения первых частей заявок на участие в аукционе была проведена комиссией в 10.00 часов 02 июля  2013 года, по адресу: ул. 40 лет Победы, 11, г. Югорск, Ханты-Мансийский  автономный  округ-Югра, Тюменская область.

4. До окончания указанного в извещении о проведении аукциона срока подачи заявок на участие в аукционе «28» июня 2013 г. 10 часов 00 минут была подана: 1 (одна) заявка на участие в аукционе (под номером № 5232897). Отозвана заявка №5265070.

5. Комиссия, руководствуясь Федеральным законом от 21 июля 2005 года № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» рассмотрела первую часть поступившей заявки на участие в аукционе на соответствие требованиям, установленным в документации об аукционе, и приняла решение:

5.1) признать участником аукциона участника размещения заказа №5232897, подавшего заявку на участие в аукционе.

6. В соответствии с частью 21 статьи 41.8 Федерального закона от 21 июля 2005 года № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» аукцион признан несостоявшимся (подана только одна заявка).

7. Комиссия, руководствуясь Федеральным законом от 21 июля 2005 года № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» рассмотрела вторую часть поступившей заявки на участие в аукционе на соответствие требованиям, установленным в документации об аукционе, и приняла решение:

7.1) признать заявку №5232897на участие в аукционе, поданную участником размещения заказа соответствующей требованиям, установленным документацией об аукционе.

8. Сведения об участнике размещения заказа, подавшем заявку на участие в открытом аукционе в электронной форме:

| Номер заявки | Наименование участника аукциона |
| --- | --- |
| 5232897 | Наименование участника; Общество с ограниченной ответственностью "ДелМед". ИНН; 7731658976. КПП; 773101001. Юридический адрес; 121357, Москва г, ул.Артамонова, д.16(корп.3) - 24. Почтовый адрес; 121357, Москва г, ул.Артамонова, д.16(корп.3) - 24. |

9. Настоящий протокол подлежит размещению на сайте оператора электронной площадки http://www.sberbank-ast.ru.

Сведения о решении

членов комиссии о допуске участника размещения заказа к участию в аукционе или об отказе их  в допуске к участию в аукционе, о соответствии заявки участника размещения заказа требованиям, установленным документацией об аукционе

| Решение члена комиссии | Подпись члена комиссии | Состав комиссии |
| --- | --- | --- |
| Мое решение о допуске участника размещения заказа к участию в аукционе или об отказе в допуске к участию в открытом аукционе, о соответствии заявки участника размещения заказа требованиям, установленным документацией об аукционе, совпадает с решениями, указанными в пунктах 5,7 настоящего протокола |  | С.Д. Голин |
| Мое решение о допуске участника размещения заказа к участию в аукционе или об отказе в допуске к участию в открытом аукционе, о соответствии заявки участника размещения заказа требованиям, установленным документацией об аукционе, совпадает с решениями, указанными в пунктах 5,7 настоящего протокола |  | Г.А. Ярков |
| Мое решение о допуске участника размещения заказа к участию в аукционе или об отказе в допуске к участию в открытом аукционе, о соответствии заявки участника размещения заказа требованиям, установленным документацией об аукционе, совпадает с решениями, указанными в пунктах 5,7 настоящего протокола |  | Н.А. Морозова |
| Мое решение о допуске участника размещения заказа к участию в аукционе или об отказе в допуске к участию в открытом аукционе, о соответствии заявки участника размещения заказа требованиям, установленным документацией об аукционе, совпадает с решениями, указанными в пунктах 5,7 настоящего протокола |  | Т.И. Долгодворова |
| Мое решение о допуске участника размещения заказа к участию в аукционе или об отказе в допуске к участию в открытом аукционе, о соответствии заявки участника размещения заказа требованиям, установленным документацией об аукционе, совпадает с решениями, указанными в пунктах 5,7 настоящего протокола |  | Н.А. Тельнова |
| Мое решение о допуске участника размещения заказа к участию в аукционе или об отказе в допуске к участию в открытом аукционе, о соответствии заявки участника размещения заказа требованиям, установленным документацией об аукционе, совпадает с решениями, указанными в пунктах 5,7 настоящего протокола |  | Ж.В. Резинкина |
| Мое решение о допуске участника размещения заказа к участию в аукционе или об отказе в допуске к участию в открытом аукционе, о соответствии заявки участника размещения заказа требованиям, установленным документацией об аукционе, совпадает с решениями, указанными в пунктах 5,7 настоящего протокола |  | Н.Б.Захарова |

Председатель комиссии:                                                                		С.Д.Голин

Члены  комиссии

__________________Н.А.Морозова

______________  Т.И.Долгодворова

_____________________ Г.А.Ярков

__________________Н.А. Тельнова

_________________Ж.В. Резинкина

___________________Н.Б.Захарова

Представитель заказчика:                                                                  ________________________ Р.Ш. Смаилов

Секретарь Н.Б.Захарова

Приложение 1

к протоколу рассмотрения

заявок на участие в открытом аукционе

от «02» июля 2013 г. №087300005813000261-1

Таблица рассмотрения заявок

открытого аукциона в электронной форме  среди субъектов малого предпринимательства на право заключения гражданско-правового договора  на поставку медицинского оборудования

Заказчик: МБЛПУ «ЦГБ  г. Югорска»

| Показатель | Обязательные требования | ООО «ДелМед», г.Москва |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Номер заявки |  | № 5232897 |  |  |
| Непроведение ликвидации или отсутствие решения арбитражного суда о признании участника банкротом и об открытии конкурсного производства | не проводится | не проводится |  |  |
| Неприостановление деятельности участника размещения заказа | не приостановлена | не приостановлена |  |  |
| Отсутствие у участника задолженности по начислениям и налогам и иным обязательным платежам за прошедший календарный год | не превышает 25 % балансовой стоимости активов | не превышает 25 % балансовой стоимости активов |  |  |
| Отсутствие в реестре недобросовестных поставщиков сведений об участнике размещения заказа | отсутствует | отсутствует |  |  |
| Принадлежность к субъектам малого предпринимательства | Является субъектом малого предпринимательства | Является субъектом малого предпринимательства |  |  |
| Объем предоставленных документов и сведений для участия в аукционе | в объеме, указанном в документации об аукционе | в полном объеме |  |  |
| Начальная (максимальная) цена договора | 5 250 000 |  |  |  |
| 1.Компрессор воздушный объемный возвратно-поступательный стационарный. Количество – 1 шт. ОКДП 3311329 |  | 1.Компрессор воздушный объемный возвратно-поступательный стационарный. Количество – 1 шт. ОКДП 3311329 |  |  |
| Наименование параметра | Технические характеристики | Наименование параметра | Технические характеристики Компрессор мод. 4000-150 PD3 производства «JUN-AIR USA, INC» США |  |
| Область применения | медицина | Область применения | медицина |  |
| Количество моторов | не менее 2 | Количество моторов | 2 |  |
| Тип мотора | поршневой | Тип мотора | поршневой |  |
| Тип мотора | безмасляный | Тип мотора | безмасляный |  |
| Производительность | до 300 л/мин | Производительность | 180 л/мин |  |
| Наличие манометра |  | Наличие манометра | наличие |  |
| Редуктор с изменяемой настройкой | от 0-5,5 бар | Редуктор с изменяемой настройкой | 0-5,5 бар |  |
| Автоматическая система охлаждения моторов | Наличие | Автоматическая система охлаждения моторов | Наличие |  |
| Автоматическое управление работой моторов | Наличие | Автоматическое управление работой моторов | Наличие |  |
| Наличие счетчиков наработки часов |  | Наличие счетчиков наработки часов | Наличие |  |
| Максимальное давление | 6-8 бар | Максимальное давление | 6-8 бар |  |
| Точка росы | - 30 … - 40°С | Точка росы | - 30 … - 40°С |  |
| Вибропоглощающие подушки |  | Вибропоглощающие подушки | Наличие |  |
| Объем ресивера | не менее 150 л | Объем ресивера | 150 л |  |
| Наличие предохранительного клапана |  | Наличие предохранительного клапана | Наличие |  |
| Уровень шума | не более 65 дБ | Уровень шума | 65 дБ |  |
| Наличие звукоизолирующих кожухов |  | Наличие звукоизолирующих кожухов | Наличие |  |
| Наличие системы фильтрации | 6 фильтров | Наличие системы фильтрации | 6 фильтров |  |
| Наличие системы охлаждения/осушки | Наличие | Наличие системы охлаждения/осушки | Наличие |  |
| Автоматическое переключение камер осушителя | Наличие | Автоматическое переключение камер осушителя | Наличие |  |
| Автоматическая система удаления конденсата | Наличие | Автоматическая система удаления конденсата | Наличие |  |
| Емкость для сбора конденсата | Наличие | Емкость для сбора конденсата | Наличие |  |
| Пропускная способность фильтров | не менее 30 Nm3/h | Пропускная способность фильтров | 30 Nm3/h |  |
| Максимальный размер проникающих частиц | не более 0,015 микрон | Максимальный размер проникающих частиц | 0,015 микрон |  |
| Остаточное содержание масел в воздухе | не более 0,015 мг/м3 | Остаточное содержание масел в воздухе | 0,015 мг/м3 |  |
| Индикаторы состояния фильтров |  | Индикаторы состояния фильтров | Наличие |  |
| Размеры (Д-Ш-В): | не более 1280-700-820 мм | Размеры (Д-Ш-В): | 1280-700-820 мм |  |
| Вес, кг | до 167 | Вес, кг | 167 |  |
| 2.Компрессор воздушный объемный возвратно-поступательный стационарный. Количество – 1 шт. ОКДП 3311329. |  | 2.Компрессор воздушный объемный возвратно-поступательный стационарный. Количество – 1 шт. ОКДП 3311329. |  |  |
| Наименование параметра | Технические характеристики | Наименование параметра | Технические характеристики Компрессор мод. 2000-40PD2 производства «JUN-AIR USA, INC» США |  |
| Область применения | медицина | Область применения | медицина |  |
| Количество моторов, шт. | 1 | Количество моторов, шт. | 1 |  |
| Тип мотора | поршневой | Тип мотора | поршневой |  |
| Тип мотора | безмасляный | Тип мотора | безмасляный |  |
| Производительность | не менее 100 л/мин | Производительность | 100 л/мин |  |
| Манометр | Наличие | Манометр | Наличие |  |
| Редуктор с изменяемой настройкой | от 0-5,5 бар | Редуктор с изменяемой настройкой | 0-5,5 бар |  |
| Автоматическая система охлаждения моторов | Наличие | Автоматическая система охлаждения моторов | Наличие |  |
| Автоматическое управление работой моторов | Наличие | Автоматическое управление работой моторов | Наличие |  |
| Счетчиков наработки часов | Наличие | Счетчиков наработки часов | Наличие |  |
| Максимальное давление, не менее, бар | 8 | Максимальное давление, бар | 8 |  |
| Точка росы | - 30 … - 40°С | Точка росы | - 30 … - 40°С |  |
| Вибропоглощающие подушки | Наличие | Вибропоглощающие подушки | Наличие |  |
| Объем ресивера | не менее 40 л | Объем ресивера |  | 40 л |
| Предохранительный клапан | Наличие | Предохранительный клапан | Наличие |  |
| Уровень шума | не более 65 дБ | Уровень шума | 65 дБ |  |
| Звукоизолирующая оболочка на моторе | Наличие | Звукоизолирующая оболочка на моторе | Наличие |  |
| Система фильтрации | не менее 4-х фильтров | Система фильтрации | 4 фильтра |  |
| Система охлаждения/осушки | Наличие | Система охлаждения/осушки | Наличие |  |
| Автоматическое переключение камер осушителя | Наличие | Автоматическое переключение камер осушителя | Наличие |  |
| Автоматическая система удаления конденсата | Наличие | Автоматическая система удаления конденсата | Наличие |  |
| Емкость для сбора конденсата | Наличие | Емкость для сбора конденсата | Наличие |  |
| Пропускная способность фильтров | не менее 30 Hм3/ч | Пропускная способность фильтров | 30 Hм3/ч |  |
| Максимальный размер проникающих частиц | не более 0,015 микрон | Максимальный размер проникающих частиц | 0,015 микрон |  |
| Остаточное содержание масел в воздухе | не более 0,015 мг/м3 | Остаточное содержание масел в воздухе | 0,015 мг/м3 |  |
| Индикаторы состояния фильтров | Наличие | Индикаторы состояния фильтров | Наличие |  |
| 3. Аппарат ИВЛ для детей и новорожденных. Кол-во 1 шт. ОКДП 3311266. |  | 3. Аппарат ИВЛ для детей и новорожденных. Кол-во 1 шт. ОКДП 3311266. |  |  |
| Наименование параметра | Технические характеристики | Наименование параметра |  | Технические характеристики Аппарат искусственной вентиляции легких Babylog 8000 plus с принадлежностями производства «Дрегер Медикал ГмбХ» Германия |
| Область применения | Новорожденные с низкой и экстремально-низкой массой тела от 0,5кг и дети до 20кг (3-х лет) | Область применения |  | Новорожденные с низкой, экстремально-низкой массой тела 0,5 - 20кг дети (3-х лет) |
| Привод | Пневматический (работа от кислородной сети и встроенного компрессора, или от сети медицинского сжатого воздуха). | Привод |  | Пневматический (работа от кислородной сети, встроенного компрессора, от сети медицинского сжатого воздуха). |
| Независимость от источников подачи давления | Автоматическое переключение на снабжение 100% О2 или воздухом при падении давления в системе подачи одного из источников. | Независимость от источников подачи давления |  | Автоматическое переключение на снабжение 100% О2 , воздухом при падении давления в системе подачи одного из источников. |
| Потребление газа пневмосистемой аппарата | около 3л/мин (воздух при работе с компрессором) | Потребление газа пневмосистемой аппарата |  | 3л/мин (воздух при работе с компрессором) |
| Тип дисплея | ЖК, монохромный, интегрированный | Тип дисплея |  | ЖК, монохромный, интегрированный |
| Тестирование | в автоматическом режиме после включения | Тестирование |  | в автоматическом режиме после включения |
| Режимы и методы ИВЛ (основная конфигурация): |  | Режимы, методы ИВЛ (основная конфигурация): |  |  |
| Принципы ИВЛ | - с ограничением по давлению (pressure limited) - с переключением цикла вдох-выдох по времени (timecycled) с постоянным потоком - с микропроцессорным контролем | Принципы ИВЛ |  | - с ограничением по давлению (pressure limited) - с переключением цикла вдох-выдох по времени (timecycled) с постоянным потоком - с микропроцессорным контролем |
| Режимы ИВЛ | IPPV, IMV, S-IPPV, S-IMV, СРАР | Режимы ИВЛ |  | IPPV, IMV, S-IPPV, S-IMV, СРАР |
| VIVE | Раздельная регулировка скорости потока на вдохе и выдохе в диапазоне от 1 до 30 л/мин. Увеличение скорости потока в фазе выдоха применяется для снижения работы дыхания пациента при попытках спонатнного дыхания в режимах IMV, SIMV или для продувки "мертвого пространства" (Y-обр. тройник) с целью предотвращения гиперкарбии. Снижение скорости потока в фазе выдоха может способстовать снижению потребления и экономии кислорода. | VIVE |  | Раздельная регулировка скорости потока на вдохе , выдохе в диапазоне от 1 до 30 л/мин. Увеличение скорости потока в фазе выдоха применяется для снижения работы дыхания пациента при попытках спонатнного дыхания в режимах IMV, SIMV, для продувки "мертвого пространства" (Y-обр. тройник) с целью предотвращения гиперкарбии. Снижение скорости потока в фазе выдоха может способстовать снижению потребления , экономии кислорода. |
| Дополнительные режимы и методы ИВЛ: |  | Дополнительные режимы, методы ИВЛ: |  |  |
| PSV | Вентиляция с поддержкой давлением попыток спонтанного дыхания с автоматической настройкой времения окончания вспомогательного вдоха в условиях негерметичности дыхательных путей. Поддержка давлением осуществляется с гарантированно минимальной частотой дыхания. | PSV |  | Вентиляция с поддержкой давлением попыток спонтанного дыхания с автоматической настройкой времения окончания вспомогательного вдоха в условиях негерметичности дыхательных путей. Поддержка давлением осуществляется с гарантированно минимальной частотой дыхания. |
| Критерий окончания вдоха | 15% от пикового потока | Критерий окончания вдоха |  | 15% от пикового потока |
| VG | Вентиляция с заданным дыхательным объемом, автоматической регулировкой потока и минимально необходимым давлением на вдохе. Изменения механических свойств легких не влияют на доставляемый объем- давление на вдохе (снижение или повышение) регулируется автоматически в зависимости от состояния компляйнса дыхательной системы больного. | VG |  | Вентиляция с заданным дыхательным объемом, автоматической регулировкой потока, минимально необходимым давлением на вдохе. Изменения механических свойств легких не влияют на доставляемый объем- давление на вдохе (снижение , повышение) регулируется автоматически в зависимости от состояния компляйнса дыхательной системы больного. |
| Установочные параметры дыхательного объема | От 2 до 100 мл | Установочные параметры дыхательного объема |  | 2 - 100 мл |
| Сочетанные режимы | SIPPV+VG, SIMV+VG, PS+VG | Сочетанные режимы |  | SIPPV+VG, SIMV+VG, PS+VG |
| HFV- высокочастотная вентиляция (Модулирование импульсов с высокой частотой (5-20 Hz) | наличие | HFV- высокочастотная вентиляция (Модулирование импульсов с высокой частотой (5-20 Hz) |  | наличие |
| Регулировка HFV | Автоматическая установка высокочастотных импульсов, регулировка по амплитуде от 0 до 100% и частоте. | Регулировка HFV |  | Автоматическая установка высокочастотных импульсов, регулировка по амплитуде 0 - 100% , частоте. |
| Сочетанные режимы | HFV c IMV, HFV c CPAP | Сочетанные режимы |  | HFV c IMV, HFV c CPAP |
| Мониторинг при HFV | мониторинг дыхательного объема, минутного объема, транспортировки СО2, частота импульсов | Мониторинг при HFV |  | мониторинг дыхательного объема, минутного объема, транспортировки СО2, частота импульсов |
| Мониторинг при HFV в сочетании с IMV | Раздельный мониторинг минутного объема осциляторной вентиляции и минутного объма принудительной вентиляции IMV | Мониторинг при HFV в сочетании с IMV |  | Раздельный мониторинг минутного объема осциляторной вентиляции , минутного объма принудительной вентиляции IMV |
| Неинвазивная вентиляция | Создание положительного давления в дыхательных путях (СРАР) с помощью специальных носовых канюль или масок у пациентов находящихся на самостоятельном дыхании. | Неинвазивная вентиляция |  | Создание положительного давления в дыхательных путях (СРАР) с помощью специальных носовых канюль , масок у пациентов находящихся на самостоятельном дыхании. |
| Дополнительный цветной дисплей размером 12 дюймов с сенсорным управлением и возможностью создания индивидуально конфигурации дисплея (индикация 3 графиков одновременно, петель давление-объем, объем-поток, давление-поток, трендов графических и табличных до 10 суток). | наличие | Дополнительный цветной дисплей размером 12 дюймов с сенсорным управлением, возможностью создания индивидуально конфигурации дисплея (индикация 3 графиков одновременно, петель давление-объем, объем-поток, давление-поток, трендов графических, табличных до 10 суток). |  | наличие |
| Установочные параметры и регулировки: |  | Установочные параметры, регулировки: |  |  |
| Наличие рукояток прямого доступа для изменения параметров | FiO2, Ti,Te, Insp.Flow, P insp, PEEP | Наличие рукояток прямого доступа для изменения параметров |  | FiO2, Ti,Te, Insp.Flow, P insp, PEEP |
| Регулировка давления на вдохе, максимальное давление на вдохе | от 10 до 80 mbar | Регулировка давления на вдохе, максимальное давление на вдохе |  | 10 - 80 mbar |
| Поток на вдохе и выдохе | от 1 до 30 Л/мин. | Поток на вдохе, выдохе |  | 1 - 30 Л/мин. |
| PEEP/CPAP | от 3 до 25 мбар | PEEP/CPAP |  | 3 - 25 мбар |
| Время вдоха: Тi | от 0.1 до 2 сек | Время вдоха: Тi |  | 0.1 - 2 сек |
| Время выдоха: Те | от 0.2 до 30 сек | Время выдоха: Те |  | 0.2 - 30 сек |
| Соотношение времени вдоха и выдоха (Ti:Te) | 3:1 - 1:300 | Соотношение времени вдоха, выдоха (Ti:Te) |  | 3:1 - 1:300 |
| Заданная частота дыхания | до 200 вдохов/мин | Заданная частота дыхания |  | 200 вдохов/мин |
| Концентрация О2 об.% | от 21 до 100 об.% | Концентрация О2 об.% |  | 21 - 100 об.% |
| Время апноэ | от 5 до 20сек. | Время апноэ |  | 5 - 20сек. |
| Системы обеспечения вентиляции: |  | Системы обеспечения вентиляции: |  |  |
| Измерение О2 об.% | Датчик кислорода, установленный на линии вдоха. Автоматически подаваемая тревога при отклонениях концентрации О2 от заданной ± 4% | Измерение О2 об.% |  | Датчик кислорода, установленный на линии вдоха. Автоматически подаваемая тревога при отклонениях концентрации О2 от заданной ± 4% |
| Калибровка датчика кислорода | автоматически каждые 24 часа без прерывания вентиляции | Калибровка датчика кислорода |  | автоматически каждые 24 часа без прерывания вентиляции |
| Погрешность измерения концентрации кислорода | не более +/-3% | Погрешность измерения концентрации кислорода |  | +/-3% |
| Отображение измеренной концентрации кислорода с разрешением | не более 1% | Отображение измеренной концентрации кислорода с разрешением |  | 1% |
| Измерение потока и объема | Встроенный в тройник датчик потока, мертвое пространство не более 1,7мл. | Измерение потока , объема |  | Встроенный в тройник датчик потока, мертвое пространство 1,7мл. |
| Метод измерения | Термочувствительный анемометр | Метод измерения |  | Термочувствительный анемометр |
| Условия измерение | Приведение к BTPS (при работе с активным увлажнителем) или NTPD (при работе с фильтром-тепловлагообменником). | Условия измерения |  | Приведение к BTPS (при работе с активным увлажнителем), NTPD (при работе с фильтром-тепловлагообменником). |
| Погрешность измерения | не более 0,5мл | Погрешность измерения |  | 0,5мл |
| Настройка чувствительности триггера по объему | от 0,03 до 3 мл | Настройка чувствительности триггера по объему |  | 0,03 - 3 мл |
| Время триггерной задержки | от 40 до 60 мсек | Время триггерной задержки |  | 40 - 60 мсек |
| Адаптация чувствительности триггера к утечкам | автоматическая | Адаптация чувствительности триггера к утечкам |  | автоматическая |
| Определение утечки | Вычисление разницы между объемом вдоха и выдоха, вывод информации на дисплей | Определение утечки |  | Вычисление разницы между объемом вдоха, выдоха, вывод информации на дисплей |
| Мониторируемые показатели | P aw, Flow, Vt, MV, Ti:Texp., R, C, t, f , FiO2, % самостоятельных вдохов, % утечки вдыхаемого объема | Мониторируемые показатели |  | P aw, Flow, Vt, MV, Ti:Texp., R, C, t, f , FiO2, % самостоятельных вдохов, % утечки вдыхаемого объема |
| Отображаемые графики | Давления, потока | Отображаемые графики |  | Давления, потока |
| Функция "заморозки" графика | наличие | Функция "заморозки" графика |  | наличие |
| Функция оценки самостоятельного дыхания | Функция оценки самостоятельного дыхания:пропорция самостоятельного дыхания (учет объема), учет утечек, отношение дыхательной частоты к дыхательному объему - RVR (индекс "быстрое/поверхностное дыхание" | Функция оценки самостоятельного дыхания |  | Функция оценки самостоятельного дыхания:пропорция самостоятельного дыхания (учет объема), учет утечек, отношение дыхательной частоты к дыхательному объему - RVR (индекс "быстрое/поверхностное дыхание" |
| Показатель RVR (RSB) | Отношение частоты дыхания к дыхательному объему. | Показатель RVR (RSB) |  | Отношение частоты дыхания к дыхательному объему. |
| Метод измерения механической функции легких | линейный регрессионный анализ | Метод измерения механической функции легких |  | линейный регрессионный анализ |
| DCO2- коэффициент транспортировки CO2 из легких | наличие | DCO2- коэффициент транспортировки CO2 из легких |  | наличие |
| Коэффициент корреляции R | Индикатор достоверности измерения параметров легочной механики (комплайнса и сопротивления) | Коэффициент корреляции R |  | Индикатор достоверности измерения параметров легочной механики (комплайнса, сопротивления) |
| Постоянная времени ТС | Физиологический параметр, описывающий время, необходимое для полного выдоха (зависит от C и R). Используется для настройки физиологичсеки обснованного показателя Ti (время вдоха) и Те (время выдоха). | Постоянная времени ТС |  | Физиологический параметр, описывающий время, необходимое для полного выдоха (зависит от C , R). Используется для настройки физиологичсеки обснованного показателя Ti (время вдоха) , Те (время выдоха). |
| Коэффициент перерастяжения С20/С | Показатель превышения физиологической нормы дыхательного объема и перерастяжения легочной ткани | Коэффициент перерастяжения С20/С |  | Показатель превышения физиологической нормы дыхательного объема, перерастяжения легочной ткани |
| Тренды | FiO2, минутная вентиляция, среднее давление, C, R, RVR | Тренды |  | FiO2, минутная вентиляция, среднее давление, C, R, RVR |
| Объем памяти | 24 часа | Объем памяти |  | 24 часа |
| Дневник записей | Последних 100 тревог | Дневник записей |  | Последних 100 тревог |
| Регулируемые тревоги |  | Регулируемые тревоги |  |  |
| Градация тревог по значимости | тревога, предупреждение, рекомендации | Градация тревог по значимости |  | тревога, предупреждение, рекомендации |
| Неисправность вентилятора | наличие | Неисправность вентилятора |  | наличие |
| Неприемлемые настройки | Предупреждающее сообщение при установке РЕЕР выше 8 мбар или при установке Ppeak выше 40 мбар | Неприемлемые настройки |  | Предупреждающее сообщение при установке РЕЕР выше 8 мбар , при установке Ppeak выше 40 мбар |
| Высокое давление 0-99 | Paw, CPAP | Высокое давление 0-99 |  | Paw, CPAP |
| Пережат шланг контура | наличие | Пережат шланг контура |  | наличие |
| Заблокирована трубка | наличие | Заблокирована трубка |  | наличие |
| Низкое давление | Paw, CPAP | Низкое давление |  | Paw, CPAP |
| АПНОЭ пациента | наличие | АПНОЭ пациента |  | наличие |
| Высокий/низкий МО от 0 до 15 л | наличие | Высокий/низкий МО 0 - 15 л |  | наличие |
| Высокая ЧДД | наличие | Высокая ЧДД |  | наличие |
| Низкая ЧДД, апноэ | наличие | Низкая ЧДД, апноэ |  | наличие |
| Высокий %О2 | автоматическая настройка по результатам измерения FiO2 | Высокий %О2 |  | автоматическая настройка по результатам измерения FiO2 |
| Низкий %О2 | автоматическая настройка по результатам измерения FiO2 | Низкий %О2 |  | автоматическая настройка по результатам измерения FiO2 |
| Возможность раздельной настройки уровня громкости сигнала тревоги, предупреждения или сообщения | наличие | Возможность раздельной настройки уровня громкости сигнала тревоги, предупреждения, сообщения |  | наличие |
| Возможность отмены звукового сигнала тревоги | наличие | Возможность отмены звукового сигнала тревоги |  | наличие |
| Возможность отмены сообщения о тревоге | наличие | Возможность отмены сообщения о тревоге |  | наличие |
| Комплектация аппарата |  | Комплектация аппарата |  |  |
| Транспортная тележка или стойка для перемещения внутри больницы | не менее 1 шт. | Транспортная тележка, стойка для перемещения внутри больницы |  | 1 шт. |
| Дисплей 12 дюймов для расширенного мониторинга с креплением на верхнюю панель аппарата | наличие | Дисплей 12 дюймов для расширенного мониторинга с креплением на верхнюю панель аппарата |  | наличие |
| Порт RS-232 для коммутации с дисплемм дополнительного мониторинга | наличие | Порт RS-232 для коммутации с дисплемм дополнительного мониторинга |  | наличие |
| Увлажнитель с сервоконтролем температуры и влажности | не менее 1 шт. | Увлажнитель с сервоконтролем температуры, влажности |  | 1 шт. |
| Камера для увлажнителя, стерилизуемая при 134°С | не менее 1 шт. | Камера для увлажнителя, стерилизуемая при 134°С |  | 1 шт. |
| Датчик потока | не менее 5 шт. | Датчик потока |  | 5 шт. |
| Тройник для датчика потока | не менее 1 шт. | Тройник для датчика потока |  | 1 шт. |
| Набор шлангов пациента многоразовый, стерилизуемый при 134°С | не менее 1 шт. | Набор шлангов пациента многоразовый, стерилизуемый при 134°С |  | 1 шт. |
| Набор шлангов пациента с низким комплайнсом для ВЧ ИВЛ многоразовый, стерилизуемый при 134°С | не менее 1 шт. | Набор шлангов пациента с низким комплайнсом для ВЧ ИВЛ многоразовый, стерилизуемый при 134°С |  | 1 шт. |
| Пневматический распылитель лекарственных препаратов | не менее 1 шт. | Пневматический распылитель лекарственных препаратов |  | 1 шт. |
| Держатель шарнирный для шлангов | не менее 1 шт. | Держатель шарнирный для шлангов |  | 1 шт. |
| Комплект для неинвазивной вентиляции новорожденных | BabyFlow* - одноразовый адаптор для подключения масок или канюль к дыхательным шлангам аппарата ИВЛ (5 ед.), 1 упаковка канюль размера Medium (не менее 10 шт.), 1упаковка канюль размера Medium plus (не менее 10 шт.) 1, 1 упаковка масок для BabyFlow* (M) (10 шт.), 1упаковка одноразовых колпачков (L) (5 шт.), 1упаковка одноразовых колпачков (XL) (5 шт.) | Комплект для неинвазивной вентиляции новорожденных |  | BabyFlow - одноразовый адаптор для подключения масок , канюль к дыхательным шлангам аппарата ИВЛ (5 ед.), 1 упаковка канюль размера Medium ( 10 шт.), 1упаковка канюль размера Medium plus ( 10 шт.) 1, 1 упаковка масок для BabyFlow (M) (10 шт.), 1упаковка одноразовых колпачков (L) (5 шт.), 1упаковка одноразовых колпачков (XL) (5 шт.) |
| Компрессор с функцией ожидания, питанием от сети 220 V 50 Hz, шлангом для сжатого воздуха и влагоуловителем | наличие | Компрессор с функцией ожидания, питанием от сети 220 V 50 Hz, шлангом для сжатого воздуха, влагоуловителем |  | наличие |
| *- читать «или эквивалент» |  |  |  |  |