Муниципальное образование  городской округ –город Югорск

Администрация города Югорска

ПРОТОКОЛ

рассмотрения и оценки котировочных заявок

13  января  2011 г.  			                                                                              № 4

ПРИСУТСТВОВАЛИ:

Председатель единой комиссии по размещению заказов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд города Югорска (далее комиссия):

1.Бодак М.И. – первый заместитель главы города

Члены  комиссии:

2.Бандурин В.К. – директор департамента жилищно-коммунального и строительного комплекса;

3.Голин С.Д. - директор  департамента муниципальной собственности и градостроительства;

4. Морозова Н.А. - заместитель  главы города;

5. Долгодворова Т.И.- заместитель главы города;

6.Тельнова Н.А. – начальник  контрольно-ревизионного отдела департамента финансов;

7.Ермаков А.Ю.-  начальник юридического управления;

8.Захарова Н.Б.- начальник отдела муниципальных  закупок управления экономической политики.

Всего присутствовали 8 членов комиссии, что составляет 80 % от общего количества членов.

Представитель заказчика: Чулошникова Людмила Павловна, начальник отдела материально-технического снабжения  МУ «Центральная городская больница г.Югорска».

1.Наименование предмета запроса котировок: поставка монитора матери и плода (запрос котировок среди субъектов малого предпринимательства от 07.12.2010  № Б/37).

2. Муниципальный заказчик: МУ «Центральная городская больница г. Югорска». Почтовый адрес: 628260, ул. Попова 29, г. Югорск, Ханты- Мансийский автономный округ-Югра, Тюменская область.

3. Извещение о проведении запроса котировок было размещено на официальном  сайте Ханты-Мансийского автономного округа – Югра в сети Интернет  (www.ozhmao.ru) «13» декабря 2010 года. Извещение о продлении срока подачи котировочных заявок было размещено на официальном  сайте Ханты-Мансийского автономного округа – Югры в сети Интернет (www.ozhmao.ru) «29» декабря 2010 года.

4.Существенными условиями муниципального контракта, который будет заключен с победителем в проведении запроса котировок, являются следующие:

4.1 Наименование, характеристики и объем товара – Приложение 1 к протоколу рассмотрения и оценки котировочных заявок.

4.2 Место доставки поставляемых товаров: 628260,  склад  МУ «Центральная городская больница г. Югорска», ул. Попова 29, г. Югорск, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, Тюменская область.

4.3 Максимальная цена муниципального контракта: 341 000 рубля.

4.4 Источник финансирования: средства фонда социального страхования «Родовые сертификаты» за 2010 год.

4.5 В цену товаров должны быть включены расходы на доставку товара Заказчику, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей, включая НДС.

4.6 Срок и условия оплаты товара: по факту поставки товара и подписания товарной накладной  безналичным перечислением в течение 10 рабочих дней.

4.7 Сроки поставки товара:   разовая поставка в течение 60-ти  дней  со  дня подписания контракта.

4.8  Дата выпуска товара: не ранее 2009 года.

5. До окончания срока, указанного в извещении о продлении срока подачи котировочных заявок («12» января 2011 г. 17 часов 00 минут) была подана 1 (одна) котировочная заявка, как это зафиксировано в «Журнале регистрации поступления котировочных заявок»:

| № п/п | Наименование (для юридического лица), фамилия, имя, отчество (для физического лица), участника размещения заказа | Место нахождения (для юридического лица), место жительства (для физического лица) | Время поступления котировочной заявки |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ООО «Хайнеманн Медицинтехник» | 142784, дер. Румянцево, стр.1, Ленинский район, Московская область | 21.12.2010 17 часов 38 мин. |

6.Комиссия рассмотрела котировочную заявку на соответствие требованиям, установленным в извещении о проведении запроса котировок, оценила ее и приняла на основании полученных результатов (Приложение 1 к Протоколу рассмотрения и оценки котировочных заявок) следующее решение:

1) Котировочная заявка на поставку монитора матери и плода участника размещения заказа ООО «Хайнеманн Медицинтехник» полностью соответствует требованиям установленным  извещением о проведении запроса котировок, и содержит предложение о цене контракта, не превышающей максимальную цену, указанную в извещении о проведении запроса котировок.

2) Учитывая то, что после дня окончания срока подачи котировочных заявок, указанного в извещении о продлении срока подачи котировочных заявок, не подана  дополнительно ни одна котировочная заявка, запрос котировок на поставку монитора матери и плода признать несостоявшимся.

3) В соответствии с ч.6 ст.46 Федерального закона от 21.07.2005 №94-ФЗ, заказчику заключить муниципальный контракт с ООО «Хайнеманн Медицинтехник» на условиях:

| №п/п | Наименование | Показатель |
| --- | --- | --- |
| 1. | Наименование участника размещения заказа | ООО «Хайнеманн Медицинтехник» |
| 2. | Сумма муниципального контракта, руб. | 317 000 |
| 3. | Условия контракта | согласно Приложению 1 к протоколу рассмотрения и оценки котировочных заявок от «13» января 2011г. № 4 |
| 4. | Основание размещения заказа у единственного поставщика | пункт 8 части 2 статьи 55 Федерального закона от 21.07.2005 №94-ФЗ |

Председатель комиссии:                                                                            М.И. Бодак

Члены комиссии:

__________________  В.К. Бандурин

___________________С.Д. Голин

___________________Н.А.Морозова

___________________Т.И. Долгодворова

___________________Н.А. Тельнова

___________________ А.Ю.Ермаков

___________________Н.Б.Захарова

Представитель Заказчика                                        ____________________ Л.П.Чулошникова

Секретарь Е.Р. Луллис

Приложение 1

к протоколу

рассмотрения и оценки

котировочных заявок

от «13» января  2011  № 4

Рассмотрение и оценка котировочных заявок

на поставку  монитора матери и плода

(запрос котировок от 07.12.2010  № Б/37).

Заказчик: МУ «Центральная городская больница г.Югорска»

| № п/п | Наименование | Характеристика | Ед. изм | Кол-во | ООО «Хайнемани Медицинтехник», Московская область, д.Румянцево |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | наименование | Цена, руб | Сумма, руб |
| Общие условия |  |  |  |
| 1 | Монитор матери и плода | Регистрационное удостоверение Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения и социального развития | Наличие | штук | 1 | Монитор фетальный Avalon FM20 с принадлежностями | 317 000 | 317 000 |
|  |  | Назначение монитора | Антенатальный фетальный монитор |  |  |  |  |  |
|  |  | Физические данные монитора | Масса: не более 5.1 кг Размеры: не более 335 х 286 х 133 мм |  |  |  |  |  |
|  |  | Складывающийся 6,5 дюймовый цветной TFT-дисплей с возможностью наклона, широким углом обзора и отображением крупных цифр | Наличие |  |  |  |  |  |
|  |  | Интуитивный цветной графический интерфейс с сенсорным дисплеем | Наличие |  |  |  |  |  |
|  |  | Встроенная ручка | Наличие |  |  |  |  |  |
|  |  | Выдвигаемая опора для углового расположения монитора | Наличие |  |  |  |  |  |
|  |  | Встроенный регистратор | Наличие |  |  |  |  |  |
|  |  | Меню на русском языке | Наличие |  |  |  |  |  |
|  |  | Универсальные разъемы для токо и ультразвуковых датчиков | Наличие |  |  |  |  |  |
|  |  | Автоматическое распознавание датчика с автоматической переконфигу-рацией дисплея | Наличие |  |  |  |  |  |
|  |  | Конфигуриру-емый дисплей с возможностью изменения расположения и способов выведения параметров | Наличие |  |  |  |  |  |
|  |  | Дистанционная маркировка событий | Наличие |  |  |  |  |  |
|  |  | Телеметрия (беспроводная связь между монитором и датчиками) | Возможность |  |  |  |  |  |
|  |  | Автоматическое управление каналами – позволяет подсоединять любой датчик плода, модуль пациента или дистанционный маркировщик событий к любому гнезду датчика для плода | Наличие |  |  |  |  |  |
|  |  | Автоматический отчет (интерпретация) по нестрессовому тесту (НСТ) оценки состояния плода | Наличие |  |  |  |  |  |
|  |  | При выполнении нестрессового теста двойни или тройни отчет по НСТ создается отдельно для каждого плода. | Наличие |  |  |  |  |  |
|  |  | Таймер нестрессового теста | Наличие |  |  |  |  |  |
|  |  | Перекрестная проверка каналов между всеми ЧСС плода и матери | Наличие |  |  |  |  |  |
|  |  | Индикатор обнаружения датчика | Наличие |  |  |  |  |  |
|  |  | Системный интерфейс LAN/RS-232 | Возможность |  |  |  |  |  |
|  |  | Двойной интерфейс PS/2 – позволяет подсоединять монитор к готовым устройствам ввода “plug-and-play”: мышь, компьютерная клавиатура | Возможность |  |  |  |  |  |
|  |  | Демонстрацион- ный режим для обучения персонала | Наличие |  |  |  |  |  |
| Мониторируемые параметры |  |  |  |  |  |
|  |  | Встроенная память на 1 час мониторирования с возможностью быстрой распечатки | Наличие |  |  |  |  |  |
|  |  | ЧСС плода – 3 канала | Наличие |  |  |  |  |  |
|  |  | Сократительная активность матки | Наличие |  |  |  |  |  |
|  |  | Функция движения плода – для обнаружения и автоматической записи завершенных перемещений тела плода | Наличие |  |  |  |  |  |
| Физические характеристики ультразвуковых и токо- датчиков и условия эксплуатации |  |  |  |  |  |
|  |  | Ударопрочность | Выдерживает 10 падений с высоты 1 м на бетонную поверхность. При этом возможны косметические повреждения. |  |  |  |  |  |
|  |  | Класс защиты от проникновения жидкости | IP68 (погружение в воду на глубину до 1 м на время до 5 часов) |  |  |  |  |  |
|  |  | Размеры и масса | Размер (диаметр) 83 мм Масса (без кабеля) <190 г |  |  |  |  |  |
|  |  | Степень защиты от поражения электрическим током | Тип CF |  |  |  |  |  |
|  |  | Идентификация датчика | Оптический сигнальный элемент (светодиод слежения) |  |  |  |  |  |
| Условия эксплуатации |  |  |  |  |  |
|  |  | Температура при эксплуатации | От 0 до 40 гр. по Цельсию |  |  |  |  |  |
|  |  | Температура при хранении | От -40 до +60 гр. по Цельсию |  |  |  |  |  |
|  |  | Относительная влажность при эксплуатации | Не более 95% при температуре 40 гр. По Цельсию |  |  |  |  |  |
|  |  | Относительная влажность при хранении | Не более 90% при температуре 40 гр. По Цельсию |  |  |  |  |  |
| Условия эксплуатации датчика SpO2 |  |  |  |  |  |
|  |  | Рабочий температурный диапазон | от 0 до 37 гр. по Цельсию |  |  |  |  |  |
| Рабочие характеристики монитора матери и плода |  |  |  |  |  |
|  |  | Система | Импульсно-волновой генератор |  |  |  |  |  |
|  |  | Диапазон УЗ измерений | 50-240 уд./мин |  |  |  |  |  |
|  |  | Разрешение дисплея | 1 уд./мин |  |  |  |  |  |
|  |  | Разрешение принтера | ¼ уд./мин |  |  |  |  |  |
|  |  | Разброс значений при ЧСС 20 уд./мин | ≤ 3 уд./мин |  |  |  |  |  |
|  |  | Частота обновления дисплея | 1 раз в секунду |  |  |  |  |  |
|  |  | Интенсивность ультразвукового излучения: - Средняя выходная мощность - Пиковое отрицательное акустическое давление - Интенсивность выходного пучка - Пиковая в пространстве, средняя по времени интенсивность - Частота ультразвукового излучения | Р= (4,3±0,4) мВт Р_= (33,9±3,6) кПа Iob= (2,38±0,75) мВт/см2 Ispta= (10,3±2,2)) мВт/см2 От 1 МГц до 1,2 МГц |  |  |  |  |  |
|  |  | Метод измерения | Сенсорный элемент тензодатчика |  |  |  |  |  |
|  |  | Чувствительность | 1 единица=2,5г |  |  |  |  |  |
|  |  | Разрешение дисплея | 1 единица |  |  |  |  |  |
|  |  | Разрешение принтера | 1/4 единицы |  |  |  |  |  |
|  |  | Диапазон измерений | 400 единиц |  |  |  |  |  |
|  |  | Диапазон сигнала | От 0 до 127 единиц |  |  |  |  |  |
|  |  | Диапазон максимального смещения | -300 единиц |  |  |  |  |  |
|  |  | Значение базовой линии | 20 единиц |  |  |  |  |  |
|  |  | Дрейф базовой линии вследствие изменений температуры | 1 ед./мин/С (атмосферного воздуха) |  |  |  |  |  |
|  |  | Частота обновления данных дисплея | 4 измерения в секунду |  |  |  |  |  |
|  |  | Частота обновления данных принтера | 4 измерения в секунду |  |  |  |  |  |
|  |  | Коррекция автоматического смещения | Через 3 секунды после подсоединения датчика значение токо- датчика устанавли-вается на отметке 20 единиц |  |  |  |  |  |
|  |  | Автоматическая настройка нуля | Значение токо-датчика во время измерения отрицательных значений устанавли-вается на нуль в течение 5 секунд |  |  |  |  |  |
|  |  | Метод измерений | Пассивные резистивные элементы тензодатчика |  |  |  |  |  |
|  |  | Диапазон измерений | От -100 до +300 мм рт. ст. |  |  |  |  |  |
|  |  | Диапазон сигнала | От -99 до 127 мм рт. ст. |  |  |  |  |  |
|  |  | Разрешение - дисплей - принтер | 1 мм рт. ст. ¼ мм рт. ст. |  |  |  |  |  |
|  |  | Чувствительность | 5 мкВ/В/мм рт. ст. |  |  |  |  |  |
|  |  | Компенсация смещения | От +100 до -200 мм рт.ст. |  |  |  |  |  |
|  |  | Значение базовой линии | 0 мм рт. ст. |  |  |  |  |  |
|  |  | Погрешность (не включающая погрешность сенсорного элемента | ±0,5% на 100 мм рт. ст. |  |  |  |  |  |
|  |  | Частота обновления данных | ~4 измерения в секунду |  |  |  |  |  |
|  |  | Коррекция автоматического смещения | Через 3 секунды после подсоединения датчика значение ВМД устанавливается на отметке 0 мм рт. ст. |  |  |  |  |  |
|  |  | Пределы сигналов тревоги по ЧСС плода |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Брадикардия (нижний предел) | От 60 до 210 уд/мин настраивается с шагом 10 уд/мин. По умолч.:110 уд/мин |  |  |  |  |  |
|  |  | Тахикардия (верхний предел) | От 60 до 210 уд/мин настраивается с шагом 10 уд/мин. По умолч.:170 уд/мин |  |  |  |  |  |
|  |  | Задержка сигнала тревоги по ЧСС плода |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Брадикардия (нижний предел), задержка | От 10 до 300 секунд с шагами по 10 секунд. По умолч.:240 с |  |  |  |  |  |
|  |  | Тахикардия (верхний предел), задержка | От 10 до 300 секунд с шагами по 10 секунд. По умолч.:300 с |  |  |  |  |  |
|  |  | Задержка при потере сигнала | От 10 до 300 секунд с шагами по 10 секунд. |  |  |  |  |  |
|  |  | Диапазон верхнего предела | От 31 до 240 уд./мин, настройка с шагом 1 уд./мин (от 30 до 40 уд./мин), с шагом 5 уд./мин (от 40 до 240 уд./мин) По умолчанию: 120 уд./мин |  |  |  |  |  |
|  |  | Нижний диапазон | От 30 до 235 уд./мин По умолчанию: 50 уд./мин |  |  |  |  |  |
|  |  | Тахикардия | Разность с верхним пределом: от 0 до 50 уд./мин с шагом 5 уд./мин По умолчанию: 20 уд./мин Блокировка по частоте: от 150 до 240 уд./мин с шагом 5 уд./мин По умолчанию 200 уд./мин |  |  |  |  |  |
|  |  | Брадикардия | Разность с нижним пределом: от 0 до 50 уд./мин с шагом 5 уд./мин По умолчанию: 20 уд./мин Блокировка по частоте: от 30 до 100 уд./мин с шагом 5 уд./мин По умолчанию 40 уд./мин |  |  |  |  |  |
|  |  | Диапазоны измерений: |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Систолическое | От 30 до 270 мм рт. ст. (от 4 до 36 кПа) |  |  |  |  |  |
|  |  | Диастолическое | От 10 до 245 мм рт. ст. (от 1,5 до 32 кПа) |  |  |  |  |  |
|  |  | Среднее | От 20 до 255 мм рт. ст. (от 2,5 до 34 кПа) |  |  |  |  |  |
|  |  | Погрешность: |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Максимальное стандартное отклонение | 8 мм рт. Ст. (1,1 кПа) |  |  |  |  |  |
|  |  | Макисмальная средняя погрешность | +/- 5 мм рт.ст. (+/- 0,7 кПа) |  |  |  |  |  |
|  |  | Диапазон измерения ЧСС | От 40 до 300 уд/мин |  |  |  |  |  |
|  |  | Частота пульса: |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Диапазон | От 40 до 300 уд/мин |  |  |  |  |  |
|  |  | Погрешность (средняя по циклу измерения неинвазивного артериального давления) | От 40 до 100 уд/мин, +/- 5 уд\мин От 101 до 200 уд/мин, +/- 5% от полученного значения От 201 до 300 уд/мин:+/- 10% от полученного значения |  |  |  |  |  |
|  |  | Время измерения | Типичное при ЧСС >60 уд/мин, Автоматический/ ручной:30 с (взрослые) Максимальное время: 180 с (взрослые) |  |  |  |  |  |
|  |  | Время надувания манжеты | Обычная манжета для взрослых : менее 10 с |  |  |  |  |  |
|  |  | Первоначальное давление надувания манжеты | 165+/-15 мм рт.ст. |  |  |  |  |  |
|  |  | Период повторения в автоматическом режиме | 1,2,2,5, 3, 5, 10, 15, 20, 30 , 45, 60 или 120 мин |  |  |  |  |  |
|  |  | Нагнетание в венепунктурном режиме: |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Давление надувания манжеты | От 20 до 120 мм рт. Ст. (от 3 до 16 кПа) |  |  |  |  |  |
|  |  | Автоматическое сдувание манжеты | 170 с |  |  |  |  |  |
|  |  | Технические характеристики сигнала тревоги: |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Систолическое | Взрослые: От 30 до 270 мм рт. ст. (от 4 до 36 кПа) |  |  |  |  |  |
|  |  | Диастолическое | Взрослые:От 10 до 245 мм рт. ст. (от 1,5 до 32 кПа) |  |  |  |  |  |
|  |  | Среднее | Взрослые: От 20 до 255 мм рт. ст. (от 2,5 до 34 кПа) |  |  |  |  |  |
|  |  | Значения предельного давления в манжете | > 300 мм рт. Ст. (40 кПа) >2 с |  |  |  |  |  |
|  |  | Внешний проводной токо-датчик, шт. | 1 |  |  |  |  |  |
|  |  | Внешний проводной ультразвуковой датчик, шт. | 1 |  |  |  |  |  |
|  |  | Комплект ремней для фиксации датчиков, шт., не менее | 5 |  |  |  |  |  |
|  |  | Комплект кнопок для ремней, шт., не менее | 10 |  |  |  |  |  |
|  |  | Комплект зажимов для ремней, шт., не менее | 6 |  |  |  |  |  |
|  |  | Бумага со шкалой оценки ЧСС плода 50-210, пачки по 150 листов, не менее | 40 пачек |  |  |  |  |  |
|  |  | Ультразвуковой гель, флаконы по 250 мл, шт. не менее | 12 |  |  |  |  |  |
|  |  | Устройство для удаленной маркировки событий шт., не менее | 1 |  |  |  |  |  |
|  |  | Кабель питания шт., не менее | 1 |  |  |  |  |  |
|  |  | Кабель заземления шт., не менее | 1 |  |  |  |  |  |
|  |  | Руководство по эксплуатации | 1 |  |  |  |  |  |
|  |  | Наличие на территории РФ сервисного центра производителя. | Наличие |  |  |  |  |  |
|  |  | Гарантийные период обслуживания | Не менее 12 месяцев |  |  |  |  |  |
| Цена муниципального контракта, руб. | Максимальная цена муниципального контракта: 341 000 | 317 000 |
| Сроки и условия поставки товара | разовая поставка в течение 60-ти дней со дня подписания контракта. | Согласны |
| Срок и условия оплаты товара: | по факту поставки товара и подписания товарной накладной безналичным перечислением в течение 10 рабочих дней | Согласны |
| Дата выпуска товара | не ранее 2009 года | Согласны |
| Требования к участнику размещения заказа | Отсутствие в реестре недобросовестных поставщиков сведений об участнике | Отсутствует |
|  | Соответствие участника размещения заказа требованиям предъявленным к субъектам малого предпринимательства | Соответствует |